**兰州大学化学化工学院**

**化学化工学院实验室安全工作简报**

**2021年第1期**

一、2021年1月12日-13日，学校实验室与设备管理处组织各学院安全管理员对我院实验室进行了全面检查，重点对实验室用电、用水安全，危险化学品，气体钢瓶，高压灭菌锅等危险源的使用和管理进行了安全检查，并对未达标的实验室下发了整改通知书，结果如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **学院** | **检查位置及房间号** | **存在的安全问题** |
| 化学化工学院 | 化学化工学院大部分实验室通风橱使用不规范，需加强培训；部分实验室易制毒试剂柜锁具不规范，学院统一排查督促更换；第一化学楼部分实验室卫生较差，需加大日常检查教育力度；第一实验楼部分实验室用电存在较大安全隐患，学院组织全面排查，及时消除隐患。 |
| 第一化学楼4006南 | 生活垃圾未及时处理，实验室有食品，插线板串联且未上墙固定，实验室安全信息卡信息不足 |
| 第一化学楼4003 | 插线板未上墙固定，实验室摆放自行车 |
| 第一化学楼4005 | 插线板连接供电仪器多，热风枪未使用不断电，通风橱杂乱 |
| 第一化学楼4006北 | 通风橱使用不规范，未及时拉下，试剂缺少标签，气瓶靠近暖气固定 |
| 第一化学楼4009 | 垃圾未及时清理，热风枪未断电，插线板在地面 |
| 第一化学楼4012 | 实验室木质门上固定插线板，垃圾未及时处理 |
| 第一化学楼4013 | 插线板放在泡沫箱里，易制毒柜锁具不合规范，插线板线路混乱 |
| 第一化学楼4015 | 通风橱插线板未固定，实验服随意乱放 |
| 第一化学楼4019 | 试剂无标签 |
| 第一化学楼4021 | 学生实验期间不戴口罩 |
| 第一化学楼4023 | 通风橱中有通电插线板，存在用电安全隐患 |
| 第一化学楼4024 | 实验室门上固定插线板 |
| 第一化学楼4030 | 实验室门上固定插线板，插线板串联供电 |
| 第一化学楼4040 | 实验室无人值守，纸箱堆积太多，易制毒试剂柜锁具不规范 |
| 第一化学楼3043 | 干燥塔在地面未固定，化学药品无标签，插线板在门上固定 |
| 第一化学楼3035 | 烘箱上有电线，插线板固定在烘箱上 |
| 第一化学楼3036 | 气体钢瓶减压阀摆放不易于观察 |
| 第一化学楼3034 | 实验台面杂乱 |
| 第一化学楼3029 | 插线板离水槽太近，试剂柜被堵，石英管破碎未及时处理 |
| 第一化学楼3027 | 纯净水塑料瓶装试剂无标签，实验室垃圾未及时清理 |
| 第一化学楼3025 | 纯净水塑料瓶装试剂无标签，废液桶无盖子 |
| 第一化学楼3022 | 自习室桌面摆放化学样品，水龙头漏水未及时报修 |
| 第一化学楼3023 | 插线板放在暖气片上，气瓶放置在暖气旁 |
| 第一化学楼3019 | 实验室硫化氢味道浓 |
| 第一化学楼3015 | 使用电热丝电暖器取暖，生活垃圾和实验垃圾未分类，易制毒试剂柜锁具不规范 |
| 第一化学楼3016 | 气瓶固定在暖气旁，易制毒试剂柜锁具不达标 |
| 第一化学楼3014 | 气瓶固定在马弗炉附近 |
| 第一化学楼3011 | 杂物乱堆，电吹风不用未拔电源 |
| 第一化学楼2012 | 水龙头漏水 |
| 第一化学楼2025 | 易制毒试剂柜锁具不规范 |
| 第一化学楼2027 | 生活垃圾和实验垃圾未分开收集，实验室杂物堆放较多 |
| 第一化学楼2020 | 生活垃圾和实验垃圾未分开收集，实验室杂物堆放较多 |
| 第一化学楼2031 | 实验室无人值守，卫生较差 |
| 第一化学楼2035 | 原料桶无标签，气瓶固定在加热器旁 |
| 第一化学楼2043 | 化学试剂无标签 |
| 第一化学楼2046 | 化学试剂无标签 |
| 第二化学楼923 | 插线板未固定，放置在地面上， |
| 第二化学楼921 | 气瓶固定在暖气旁 |
| 第二化学楼812 | 空调插座未固定，且使用插线板对其供电 |
| 第二化学楼818 | 易制毒试剂柜锁具不规范 |
| 第二化学楼8楼过道中仪器间 | 王晓磊教授课题组废旧试剂堆放，无责任人处理 |
| 第二化学楼813 | 水池漏水，报修未及时修理 |
| 第二化学楼717 | 实验室下水道水池堵塞 |
| 第二化学楼608 | 实验耗材堆放过多 |
| 第二化学楼613 | 待报废仪器未及时报废 |
| 第二化学楼609 | 待报废仪器未及时报废 |
| 第二化学楼510 | 气体钢瓶未固定，易制毒试剂管理不严 |
| 第二化学楼514 | 易制毒、易制爆试剂管理不严格，高锰酸钾随意摆放在台面 |
| 第二化学楼518 | 气体钢瓶未固定 |
| 第二化学楼515 | 气体钢瓶未固定 |
| 第二化学楼517 | 实验垃圾未及时清理 |
| 第二化学楼515 | 易制毒试剂管理不严 |
| 第二化学楼513 | 实验室存在进食现象 |
| 第二化学楼417 | 插线板在地面未固定 |
| 第二化学楼413 | 气体钢瓶未固定 |

学院对以上存在问题的实验室进行了通报批评，同时据实验室与设备管理处的要求于1月22日前对以上实验室要求全部整改完毕，并提交整改通知书。学院在日常实验室检查工作中，重点对以上实验室进行复查，直到彻底消除安全隐患，形成闭环管理，努力营造健康、安全、环保的实验室环境。

二、为进一步提高全院师生的安全意识，筑牢学院实验室安全防线，新学期伊始，学院院长梁永民教授组织各研究所安全员老师、大化中心老师、分析测试中心老师等于3月4日对全院实验室进行了安全检查。